| 序号 | 货物与服务名称 | 主要技术参数、保修期、交货时间、响应时间等要求 | 数量 | 售后服务及验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰冻切片机 | 1.切片精确≤0.5微米。 2.切片厚度范围：至少1-100微米或者更宽，其中1-5微米≤0.5微米步进，5-20微米≤1微米步进。 3.修块厚度1-600微米或者更宽范围。 4.可切最大样本尺寸≥50x80毫米。 5.水平进样≥25毫米。 6.样本头垂直移动范围≥59毫米。 7.样品回缩≥20 μm。 8.冷冻室最低温度≤-35℃。 9.快速冷冻架最低温度≤-42℃。 10.独立的样本头制冷系统温度≤-50℃。 11.速冻架样品位点≥17个。 12.速冻架半导体制冷点≥2个。 13.具有样本回缩功能。 14.可单独对快速冷冻架进行手动除霜。 15.具有图形化按键控制功能无需多级菜单滚动搜索。 16.具有低温紫外线（UVC）消毒系统，消毒时间可选。 | 1 | 1、交货时间：合同签订后免税证明完成后60天内交货 到货七天后安装完成，并培训使用客户至独立使用完成，相关技术人员能独立操作。 2、安装调试完成后提供一年质保 |
| 1 | 冰冻切片机 | 17.具有抗菌纳米银表面涂层。 18.具备独立的冷气循环系统。 19.具有过滤网系统。 20.样本头具有手动化霜功能 21.采用双压缩机双制冷系统。 22刀架可侧向移动。 23.切片机整体完全置于冷冻箱体内。 24.可窄刀宽刀共用一个刀架。 配置 1. 主机 一套 2. 刀架一套 3. 刀座一套 4. 毛刷一套 5. 工具一套 6. 冷冻润滑油2瓶，刀片100只 | 1 | 3、当出现售后问题时接到用户反馈需2小时内响应，48小时内上门 4、福建省内有三名专职售后工程师 |
| 2 | 正置荧光显微镜 | (一)主机 1.无限远校正光学系统，最优化光学组合，具有明场，相差，荧光功能 2.自动科勒照明功能带色温,平衡滤镜系统 3.颜色代码标记聚光镜状态 4. 至少六位电动物镜转换器,微机按键控制，可设置快速自定义转换键，如10-40X 5.平场消色差目镜10X/22mm视野≥2个 6.三档调焦器：带同轴粗,中，精调焦, 有上限停止位置，高精度微调旋钮（最小微调刻度单位不大于1微米）。内置防下滑结构，带阻尼可调扭矩松紧功能 7.人机工程学调焦旋钮（上下位置可调），带三目标准照相镜筒 10. 配置高级别平场荧光相差物镜，5X，10X，20X，40X，100X 11. 光纤照明系统无需调中位置，外置≥120W光纤荧光照明1套，≥2000小时长时间；具备≥5档荧光光强调节，采用≥5段减光控制，避免荧光漂白。配置紫外激发荧光滤块，蓝色激发荧光滤块；绿色激发荧光滤块，且荧光具备零像素漂移技术，可无漂移叠加多色荧光图像，确保多种荧光蛋白质图像定位 (二) 专业数字摄像头 1、配有高灵敏度超清彩色数字摄像头，≥2000万像素芯片物理分辨率，≤1英寸大尺寸芯片传感器。 | 1 | 1、交货时间：合同签订后免税证明完成后60天内交货 到货七天后安装完成，并培训使用客户至独立使用完成，相关技术人员能独立操作。 2、安装调试完成后提供一年质保 |
| 2 | 正置荧光显微镜 | 2、摄像头动态范围：≤71 dB, 3500:1 3、读出噪声：≤4e- 4、摄像头活图采集速率：Full HD≥1920x1080-30fps，USB3.0传输 5、配有与显微镜同一品牌软件，全中文人机学界面，可以轻松地控制摄像头摄取图像、编辑图像、添加注解和归档。 5.1、软件具有多视野对比功能。 5.2、软件具有最近焦平面寻找功能。 5.3、软件可实时或采集后添加标尺、注释、ROI图形及标注、长度测量、归类手工计数等。 | 1 | 3、当出现售后问题时接到用户反馈需2小时内响应，48小时内上门 4、福建省内有三名专职售后工程师 |
| 3 | 脑立体定位注射系统 | 1、可选配不同动物适配器大鼠、小鼠、小鸟、猫、兔、壁虎及豚鼠等； 2、精确度≤±0.5%，重复性≤±0.05%； 3、垂直方向至少可180度旋转并随时锁定任意位置水平方向可360度旋转并随时锁定任意位置； 4、线性推力：0-5Kg或者更宽范围； 5、正向或逆向旋转，≥38,000rpm ； 6、激光刻度及开放式的U形底座设计，读数更方便； 7、步进速率：27.5秒/微步-52微秒/微步，0.433um/min-228.97mm/min或者更宽； 8、特殊工艺处理U型底座和底板表面,具有更好的耐磨性和并长期保持良好的清洁度； 9、加长的底板≥400mmX255mm,适合多种动物的应用； 10、独有的垂直操作方向指示标志,防止误操作； 11、垂直锁紧和定位钮分离,保证任意角度的精确操作； 12、精确设计的侧向旋转操作空间,旋钮和U型座距离≥28mm； 13、三维操作臂读数采用先进的电子数字显示，可以 消除电磁干扰，适用于电生理实验； 14、注射器规格：≥0.5-1ml； 15、可用于做大鼠和小鼠的脑部定位实验； 16、流量速率：≥3.66pl/min-3.818ml/min； | 1 | 在保修期内设备若发生非人为故障，我方单位免费上门检修维护，免费更换零部件。我方单位在接到采购方故障通知后应在 2小时内作出响应，在12小时内应委派专业技术人员到达现场(逾期采购方有权另请他人维修，费用由我方单位承担)，免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，若在24小时内无法及时排除故障，我方单位将提供与该设备型号、规格及技术指标相一致的备品或更新的兼容产品以保证正常运行 |
| 3 | 脑立体定位注射系统 | 17、双头丝杆设计,操作更稳定、精确和平滑； 18、操作臂移动范围上下、左右、前后可达80mm； 19、≥4.3英寸WQVGA TFT彩色液晶触控屏； 20、工作方式：注射和回抽； | 1 |  |
| 4 | 超低温冰箱（-40℃~-80℃） | - 温度控制范围：-50℃~-86℃ 2.容积： >600L 3.制冷剂：品牌环保制冷剂，R-404A（高温级）,R-508A（低温级） 4：外形尺寸：≤（W）1030*（D）870 5.外门1个，内门＜3个。内门需带聚氨脂保温层，有效阻止透冷，结霜的产生，内门厚度≥30mm 6.锁：带有内锁一个，钥匙一把，门把手可接外挂锁 7.箱内温度探头位于箱体中间且底部有备用探头位置，保证箱体的实际温度(需提供俩个温度探头位置实物图片)。 8.安全装置：带有制冷回路减压缓冲装置，温度报警、过滤器报警、电源异常报警、开关门状态报警、断电后蓄电池报警等，并可以接远程报警端子，可选配通过网络对冰箱进行远程控制，具有自我故障诊断功能 9. 可选配智能触控屏（实现单机样本管理功能精确到单个冻存管位置、标本信息等提供彩页支持） 10. 中心点温度波动范围：≤3℃ | 1 | 1、所投产品制造商具备ISO \GB/T等认证证书、医疗器械注册证及中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（均提供复印件） 2、合同签定后免表做好60天内到货，到货7天内工程师上门安装培训，整机质保1年 3、在接到采购方故障通知后， 24小时内响应，在48小时内给予方案并解决，免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，重大问题或其他较难解决的问题将会，保修期内发生的一切费用由我公司负责。 |
| 5 | 痛觉测试系统 | 1、刺激力范围≥0.008g-300g或者更宽； 2、代表颜色有绿色、蓝色、紫色、橙色和红色； 3、评估尺寸：≥1.65-6.65； 4、目标压力(g)：≥0.008-300； 5、用于评估皮肤的触觉，该触觉测试可应用于大、小鼠的足底。 6、规格：≥101 × 49 × 32cm（架子） + ≥74 × 30 × 31cm（动物透明隔间）； 7、可以选择适用≥6只大鼠或≥12只小鼠； 8、金属氧化表面支架，具有不锈、耐腐蚀等特点； 9、透明树脂材质动物隔间，具有灵活的开关，透气孔以及把手，方便使用与清洗； 10、金属支架设计有网状底板，方便对动物进行各种行为学测试； 11、加高的金属支架，预留的高度适用于绝大多数测试设备的摆放 | 1 | 在保修期内设备若发生非人为故障，我方单位免费上门检修维护，免费更换零部件。我方单位在接到采购方故障通知后应在 2小时内作出响应，在12小时内应委派专业技术人员到达现场(逾期采购方有权另请他人维修，费用由我方单位承担)，免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，若在24小时内无法及时排除故障，我方单位将提供与该设备型号、规格及技术指标相一致的备品或更新的兼容产品以保证正常运行 |
| 6 | 手术体视显微镜 | 目镜倍数：12.5X 物镜焦距：≥200mm 工作距离：≥180mm 放大倍率：6X，10X，16X 照明光源：冷反射医用卤钨灯泡 横臂伸展半径：≥850mm | 1 | 在保修期内设备若发生非人为故障，我方单位免费上门检修维护，免费更换零部件。我方单位在接到采购方故障通知后应在 2小时内作出响应，在12小时内应委派专业技术人员到达现场(逾期采购方有权另请他人维修，费用由我方单位承担)，免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，若在24小时内无法及时排除故障，我方单位将提供与该设备型号、规格及技术指标相一致的备品或更新的兼容产品以保证正常运行 |
| 7 | 光学显微镜 | 1.总放大倍数 40X-1000X或者更宽，需采用HCS高级无限远光学系统； 2.镜筒 铰链式，瞳距≥52mm-75mm须采用手旋螺钉用于安全地旋转观察筒 3.目镜 高品质光学玻璃，平场高眼点10X/20，一只带指针，上方装有橡皮眼罩防霉设计，固定式设计 4.转换器 内倾式，外圈包有构胶保护圈 5.平场全光学玻璃高反差物镜4X/0.10，10X/0.25，40X/0.65，100X/1.25，防霉设计 6.机械式载物台，低工作位同轴移动手轮，尺寸：≥150mmX140mm，没有暴露的传动齿条，避免碰擦受伤风险，圆角设计，不会伤及肌肤。移动范围：≥76mmX26mm 7.主机：一体化支架,保证主机的光学垂直性和中心点一致，一体化的垂直手柄便于运输，可以轻松地放在储存架上，一体化的电源线收集盒避免了不当电源线包装对显微镜组件造成的损坏。 8.调焦旋钮：阿基米德螺旋式升降，全金属部件，磨擦滚动结构，超稳聚焦 9.防菌涂层 在显微镜所有接触面上都进行了处理，防止通过显微镜表面接触而发生的疾病传播，形成更健康的实验室环境 10.照明系统：LED照明提供白色冷光，无需调节可以给整个视场带来均匀的照明，平均可以使用超过15年。 | 1 | 1、交货时间：合同签订后免税证明完成后60天内交货 到货七天后安装完成，并培训使用客户至独立使用完成，相关技术人员能独立操作。 2、安装调试完成后提供一年质保 3、当出现售后问题时接到用户反馈需2小时内响应，48小时内上门 4、福建省内有三名专职售后工程师 |
| 8 | 万分之一天平 | 1.称重范围(g)：≥120 2.读数精度（mg）：≤0.1 3.可重复性(mg)：≤0.1 4.线性(mg)：≤0.2 5.标准响应时间(s)：≤2 6.盘尺寸直径(mm)：≥90 7.称量室高度(mm)：≤209 8.净重(kg)：≤4.9 9.尺寸深*宽*高(mm)：≤360*216*320 10.防风罩（设计 1+2）分析防风罩室配备的门可以顺利滑开，称重操作不疲劳。内室采用防溅设计,特别便于清洁。所有的称盘均可独立清洁或更换。 11.称重传感器:安装在由特殊铝合金制成的重型模铸板上,保证了称重结果的稳定性和可重复性，温度依赖性最低。 12.校准：温度、时间触发的全自动内部校准和调整 | 1 | 1.合同签定后30天内到货，到货7天内工程师上门安装培训。 2.整机质保1年 3在接到采购方故障通知后，会在24小时内作出电话响应，并委派专业技术人员到达故障现场，免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，重大问题或其他较难解决的问题将会在72小时内给予方案并解决，如因我公司原因不能及时修复，保修期将相应顺延。保修期内发生的一切费用由我公司负责。 |
| 8 | 万分之一天平 | 13.接口：USB端口，自动识别打印机，直接传输数据至Microsoft Excel电子表格，无需使用其它软件，数据输出间隔可设定，表格格式或文本格式的传输协议。 14.管理员锁：用于防止意外的更改的菜单锁 15.内置应用程序：支持用户的实验室应用程序，例如配方、组合、统计数据、密度、百分比、称重；以及转换、不稳定称重、检重、峰值保持、计数等标准应用程序 16.吊钩称重功能。 | 1 |  |
| 9 | 冰箱 | 产品类别：双开门或三开门 总容积≥216L 温控方式：电脑温控 纠错 制冷方式：直冷或变频 制冷能力≥12kg/24h 气候类型：ST-SN-N 能效等级≤3级 额定耗电量：0.59度/天 噪声值≤38db 功能：其他功能 中门10-7℃变温，实现冷藏冷冻软冻自由切换，大冷冻，大冷藏，保鲜模式随心切换，童锁功能 | 1 | 1、合同签定后30天内到货，到货7天内工程师上门安装培训。 2.整机质保1年 |
| 10 | 振荡摇床 | 电压（VAC） ：110-240或者更宽范围 输入功率[VA] ：≤20 运转方式：圆周 周转直径mm：≥20 速度范围[rpm] ：10-200或者更宽范围 承载量[kg] ：≥3 托盘尺寸[mm] ：≥300×220 外形尺寸[mm] ：≥330x330x135 | 2 | 1、合同签定后30天内到货，到货7天内工程师上门安装培训。 2.整机质保1年 |