| 序号 | 货物与服务名称 | 主要技术参数、保修期、交货时间、响应时间等要求 | 数量 | 售后服务及验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术无影灯 | - 光学系统：采用LED（发光二极管）发光源全反射+透镜原理； - ★灯头采用圆形中空造型，具有良好的层流穿透效果，满足层流标准DIN 1946 Part4(12-2008)要求，紊流度＜37.5%。（提供层流指数认证证明并加盖原厂公章）； - 采用高性能弹簧臂，灯臂关节数≥6个，关节灵活度大，稳定性好，定位准确，如所配弹簧臂为进口配件，提供近半年内的进口报关清单； - 灯盘及把手一体成型，操作方便，不允许拼接式把手，影响清洁和操作； - 中置手柄可耐受134℃高温高压消毒； - 单灯最大光照强度≥130,000LUX； - LED灯泡使用寿命≥60,000小时； - ★深腔照明率：≥100%，保证深腔手术照明无死角；聚焦光柱≥120CM, 能满足各种手术的照明深度要求。(提供有效的由国家食品药品监督管理局所授权的医疗器械检验机构所出具的检测报告并加盖原厂公章)； - 医生头部温升≤1℃，术野温升≤1℃； - 色温：4350K； - ★色彩还原指数Ra≥96，R9≥97(提供有效的由国家食品药品监督管理局所授权的医疗器械检验机构所出具的检测报告并加盖原厂公章)； - 具有腔镜照明模式，可一键切换； - 可选配关节臂触摸屏幕控制面板，具有明亮照明模式、普通照明模式和环境光照明模式，一键切换。明亮照明模式和普通照明模式下照度至少十级可调； - ★单遮板无影率≥75%，单遮板深腔无影率≥70%。(提供有效的由国家食品药品监督管理局所授权的医疗器械检验机构所出具的检测报告并加盖原厂公章)； - 通过旋转消毒手柄调节光斑大小，可调范围包含：180～300mm，照度不随光斑大小改变而变化，保证术野获得稳定的照明；(提供有效的由国家食品药品监督管理局所授权的医疗器械检验机构所出具的检测报告并加盖原厂公章)； - 手术灯通过CE认证； - LED手术无影灯B配置要求： - 单灯悬吊系统 1套 - 单灯灯头带C臂组件 1套 - LED消毒手柄组件 1套 - 天花吊顶装饰组件 1套 - LED灯标准安装及服务（全包） 1套 | 1 | 售后服务响应时间电话积极立刻响应，接到通知技术人员24小时内到现场，质保期一年，正常运行一周； |
| 2 | 医用吊塔 | - 吊塔主体材料要求为高强度铝合金，全封闭式设计，吊塔所采用的材料应采用防腐蚀抗菌材料，其具有表面抑制细菌再生作用（提供有效的抗菌证明文件并加盖原厂公章）； - 吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统； - 所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生； - 所投吊塔产品应通过CE认证，并提供由国际认可的公告机构颁发的产品认证证书或符合性声明（提供有效的证明资料并加盖原厂公章）； - 吊塔应符合有害物质限制指令标准，标准编号：EN 50581:2012（提供有效的证明文件并加盖原厂公章）； - 吊塔应符合IECQ QC 080000危险品过程管理体系的要求。（提供有效的证书证明文件并加盖原厂公章）； - 吊塔所用电源插座应符合国家3C强制性认证，以保证用电安全； - 吊塔内部采用气电分离式设计，以保证使用安全。（提供有效的由国家食品药品监督管理局所授权的医疗器械检验机构所出具的检测报告并加盖原厂公章）； - ★吊塔吊柱为四面柱体结构，电源插座和气体终端可以选择同时安装在箱体同一侧同一个安装面，方便临床使用。（提供实物样品箱）； - 吊塔腔体底部具备排气孔，如有气体泄露，能尽快排放（提供有效的实物图片证明）； - 所有气管为国际知名品牌原装医用气体管路。如所投医用气体管路为进口设备，应提供报关单及相关证明文件； - 吊塔医用气体管路系统符合国际EN ISO 9170-1（终端装置医用气体管道系统）和EN ISO 5359（医用气体低压软管组件）要求； - 吊塔医用气体软管应通过国际CE认证，提供有效的CE认证证书加盖公章； - ★为保证临床使用安全，所有医用气体软管符合生物相容性ISO 10993要求，检测内容应至少包含皮肤刺激测试、细胞毒性测试、致敏测试，并在检测报告上有明确说明上述三项测试结果。（提供有效的检测证明文件并加盖原厂公章）； - 吊塔电源为单相220V电源，要求有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A； - 吊塔所用电源插座应符合3C强制性认证，以保证用电安全。（提供3C认证证书）； - 气体终端要求：要求所有气体插座和接头为德国制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能。插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修； - 所用气体终端应通过CE认证。（提供有效的CE认证证书或CE符合性声明并加盖原厂公章）； - 麻醉气体排放要求：使用正压原理专用麻醉废气排放，禁止使用直接负压抽吸，并配有专门的废气排放接头； - ★所投吊塔产品经中国国家标准委员会或国家质量技术监督局认证，符合国际标准IEC 60601-1（医用电气设备）要求（提供有效的由中国国家标准委员会或国家质量技术监督局出具的证书证明并加盖原厂公章）； - ★所投吊塔产品经中国国家标准委员会或国家质量技术监督局认证，符合国际标准ISO 11197-2004（医用供电装置）要求（提供有效的由中国国家标准委员会或国家质量技术监督局出具的证书证明并加盖原厂公章）； - 气电箱为方形全封闭式设计，托盘可选择安装在其中任意一面，气电终端可以选择在另外三面任意安装； - 托盘标称承重≥45Kg，托盘带不锈钢边轨，耐清洗消毒，防止生锈，适合安装悬挂各种规格网篮、吸氧装置、负压装置等。（提供有效的由国家食品药品监督管理局所授权的医疗器械检验机构所出具的检测报告并加盖原厂公章）； - 机械单臂麻醉塔配置要求： - 吊柱式，气电箱长度≥800mm ； - 气电箱旋转角度≥340°； - 单臂，吊臂长度旋转半径总长≥750mm； - 净负载能力≥120Kg； - 附件配置： 25.1、德式标准气体插座（氧气≥1个，空气≥1个，负压吸引≥1个，麻醉气体排放≥1个），并包含所有插头，麻醉废气排放采用正压弘吸式，禁止采用负压吸引； - 国标10A电源插座≥8个； - 网络接口（六类屏蔽）≥ 1个； - 等电位住≥2个； - 双关节旋转输液支臂和高度可调输液支架≥ 1套； 25.6、仪器承载托盘≥2个，其中一个带抽屉，带有标准不锈钢附件导轨，尺寸≥530×480mm； | 1 | 售后服务响应时间电话积极立刻响应，接到通知技术人员24小时内到现场，质保期一年，正常运行一周； |
| 3 | 手术器械车 | - 外形尺寸：（60±10）X（40±10）X（130±20）cm； - 两节可调升降，金属方盘； - 主架采用优质金属管材； - 4个球型脚轮； | 2 | 售后服务响应时间电话积极立刻响应，接到通知技术人员24小时内到现场，质保期一年，正常运行一周； |
| 4 | 除湿机 | 日除湿量110L-160L，名义除湿量6.1-8.0 kg，适用面积70-100平方米， 噪音40-60分贝；除湿原理：压缩机式；负离子功能：无；定时功能24小时；自动摆风功能：不支持；特色功能：抽湿；控制模式：机械控制； 水箱容量：6L-10L；排水方式：水箱/外接排水管；风速：1-3；滤网：有 显示方式：机械；按键方式：机械式按键；水箱水满提示：支持水满自动停机保护功能，支持倾斜自动停机保护功能，不支持自动除霜功能。 | 4 | 送货上门，现场调试安装；5年保修。 |