| 包序 | 货物与服务名称 | 主要技术参数、保修期、交货时间、响应时间等要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能综合模拟病人（允许进口产品参与投标） | 一、整体特征 ▲1、系统需包括1个无线成人模拟病人; 1部无线导师电脑及1部模拟病人监护仪。 2、成年人体格外观，皮肤为高分子塑胶，主体结构为金属和聚碳酸酯，皮肤及组织的触摸感需接近正常人体的触摸感。 3、需有明确的胸部骨性标志。 4、计算机操作系统可安装于Windows 7 PRO或以上系统。 5、控制端电脑为触控式电脑，屏幕可翻转，便于手持。 ▲6、监护仪为触控式电脑，界面模拟临床真实监护仪设计，可随时转换为导师计算机。 7、模拟人控制机的载体电脑与模型无线连接。 ▲8、模拟人、控制端电脑、监护电脑之间实现无线连接。 9、模拟病人监护仪具备无线操控功能。 10、模拟病人套装里应包括两个软面运输箱 11、系统需包括个人设定档编辑器，让每一位导师设置模拟病人功能及介面内容从而满足培训上的需要。 12、模拟病人总重量不应超过125磅，从而让相近体形的救援人员和学习者轻易掌握对模拟病人的操控。 13、压缩机的操作声音不会干扰模拟病人的听诊声音。 14、压缩机需安装在模拟病人体内。 ▲15、引擎组件应装配在模拟病人体内，并确保在通信中断的情况下能继续运作，以保证持续的正确反应。 16、压缩机操作期间不会引致模拟病人不必要的身体移动。 17、提供选购性的可互换充电电池。 18、模拟病人在运作期间可进行充电。 ▲19、模拟人需具有外接电源和内置电力供应系统和气动力发生装置，在无线状态下可支持至少持续运行4小时。 20、男女外生殖器可互换。 21、模拟人手臂内置流量计，实际测量学员给药剂量 22、模拟病人可选择性地让多位操作人员在相同或不同的位置中被操控 (当这些操作人员备有已安装模拟病人操控软件的额外计算机时)。 ▲23、产品套装需包括备用的颈皮以便应用在环甲膜穿刺和气管切开术培训上。每一条颈皮可多次应用在环甲膜穿刺和气管切开术培训上,而不需要在每一次培训完毕后更换新颈皮。 24、该软件必须能配合高级录像系统（SimView）的应用 25、该系统应提供备用的电源和有线连接功能。 26、在没有其它外置装备的使用下，药物自动确认系统可识别药物种类及使用剂量。 二、监护功能 1、可通过自身携带的监护仪显示各种监护波形和常数，可模拟连接监护导线后出现相应监护模型和监测参数。 2、可连接临床使用的监护仪或除颤器进行心电监测和心脏除颤与起搏。心电监测可自动显示与当时病情相一致的心电的波形。 3、模拟病人监护仪可进行无线操作 4、至少可显示以下波形：心电图、CO2、SpO2、动脉血压、中心静脉压、肺动脉压。 5、至少监测并显示以下参数：心率、脉搏、血氧饱和度、无创血压、外周体温、体核体温、有创动脉血压、肺动脉压、肺毛压、CO2、O2、N2O、呼吸率、TOF、PH、CVP、麻醉剂、心输出率、颅内压。 ▲6、至少可显示以下辅助诊断结果：X线片、实时12导联心电图、生化检验报告等。 7、至少可进行以下操作： （1）可与临床使用的监护仪一样调节波形的增幅和速度。 （2）可与临床使用的监护仪一样调节各种监测参数的报警上下限，并在参数超出设定好的上下限时发出报警声。 8、监护系统使用和控制端同类型电脑，可触摸屏幕进行操作，可随时与控制端电脑互换。 三、气道功能 1、可控制的手动或自动气道开放/关闭 2、正确的按额托颌/下颚上推手法才能打开气道 (会被自动感应和记录在日志中) 模型精确模仿了具有成人解剖学特征的上呼吸道（口咽、鼻咽和喉部）。需具有逼真的肺部树状支气管，支气管的尺寸、颜色和纹理与解剖结构精确一致。可用于进行光纤支气管镜的训练。 3、可用临床使用的负压吸引装置进行吸引：可分别进行口咽部吸引、鼻咽部吸引、经气管插管吸引、经气管切开吸引 4、面罩通气 (会被自动感应和记录在日志中) 5、气管插管 6、鼻胃管插管 7、气管导管、喉罩通气及其它气道装置 8、气管内插管 9、逆行插管 10、纤维支气管镜插管 11、经气管喷射通气 12、光棒气管插管 13、可进行环甲膜穿刺和气管切开训练 14、可变的气道阻力 (4个程度) 15、可变肺顺应性 (4个程度) 16、可进行右主支气管通气 17、可产生胃胀气 18、正确头部位置的监测 19、可选择“不能插管/能够通气”功能 20、可选择“不能插管/不能通气”功能 21、舌水肿 (2个程度肿胀情况)、咽部梗阻、喉痉挛、牙关紧闭、颈部强直等。 四、呼吸系统 1、具有自主呼吸，可模拟单侧或双侧胸部起伏，呼吸频率可调节。 2、可模拟呼出二氧化碳 3、可模拟正常或不正常的呼吸音 4、模拟病人身体前方有5个听诊区域 5、模拟病人身体后方有6个听诊区域 6、左、右肺可训练的听诊音包括：正常呼吸音、干罗音、喘鸣音、 胸膜摩擦音等等 7、可以连接真实的呼吸机进行机械通气 8、使用面罩进行通气时，在计算机屏幕上会显示通气量 9、可进行双侧气胸减压培训 10、可模拟单边和肺叶呼吸音 11、双侧均可进行胸膜腔穿刺和放置胸部引流管 五、心脏特征 1、多种心电图，生命体征可随心电变化和治疗自动改变。 2、QRS波形、基础心律及期前收缩可任意调节。 ▲3、需有与正常人相一致的4个心脏听诊区 (主动脉区、肺动脉瓣区、二尖瓣区、三尖瓣区)，各心脏听诊区的声音可独立调节。 4、可进行3或4导联心电图监护 ▲5、可在监护仪上实时显示十二导联心电图，符合生命体征变化。监护仪上有一个单独图标, 单击则可显示十二导联心电图 6、电除颤、电复律和起搏：可用临床使用的除颤器和起搏器进行除颤、复律和起博，除颤效果及起搏域值均可随治疗和情境需要进行设置并自动显示。模拟人在各种处理后相应的症状、体征和监测参数自动出现与当时病情相一致的变化。 六、循环系统特征 1、可使用模拟袖带式血压计和监护仪进行无创血压的测量，袖带式血压计需通过听诊科罗特科夫音手动测量血压，音量可调节，血压读数需与当时病情一致。 2、可测量回流血压 ▲3、可以触及人体主要动脉搏动，包括颈动脉、股动脉、桡动脉、肱动脉、腘动脉、足背动脉等，所有脉搏波动可真实反映模拟人的病理生理状态。。脉搏会随病情的变化以及治疗而变化。可自动感应到触诊脉搏并记录。 4、脉搏强度随血压变化 七、静脉穿刺 1、静脉手臂(右臂)建立静脉通道。 2、骨髓穿刺 (胫骨和胸骨）。 3、可使用胫骨穿刺针筒将血液抽出。 八、CPR 1、CPR符合美国心脏协会2015指南 2、CPR按压自动产生脉搏、血压波形和心电图 3、真实的按压深度 ★4、可即时反馈心肺复苏的质量，包括按压深度、按压频率、按压回弹是否完全、通气潮气量、通气频率等。图形和文字界面两种方式。 5、可实时反馈心肺复苏质量 (跟据2015AHA指南) 6、可显示按压回弹的情况 (跟据2015 AHA指南) 九、模拟人操作软件 1、模拟人操作软件须在Windows系统运行，方便使用和维护。 2、至少要具有2种可选控制模式：导师模式和自动模式。 （1）导师模式：导师可现场精确控制模拟人的每个反应。 （2）自动模式：模拟人会模仿真实的生理及病理状态，自动感应到接受的治疗和药物，智能化发生回应，正确与错误的治疗方法都会产生相应的变化。 3、具有病例编辑平台，操作者可任意开发无限量病例程序，模拟人的所有变化都可预先设计，设计时可方便选择预置的病人对药物和治疗发生生理和病理反应的模块，时间和过程均可控 ▲4、在自动模式下，需有模拟人变化趋势的预见功能，能够提示由学员操作/处理措施而引起模拟人生命体征、心音、心率、心律等指标在未来十分钟内的变化情况。 ▲5、在自动模式下，能够按需要调节病人的病情严重程度和病例训练的难易程度。 6、软件要包含X光片、生化检验报告导入功能，并能与监护仪同步显示。 7、软件须具备趋势界面，可显示前后约10分钟体征参数随时间变化的曲线，并随着新的治疗操作随时校正曲线，使导师对模拟人的体征走向有个清晰的把握。 8、正在运行的病例可暂停，快进和保存。 9、导师可随时在正在运行病例过程中添加评语并保存，方便回顾。 10、评估报告： ▲（1）模拟病人评估系统需包括网​​络摄像头、评估软件及模拟病人。另外系统将学员日志、病人监护仪数据、现场声音与视像结合至1个独立的评估文件里。评估系统不需要额外设备进行运作。 （2）所有系统识别模拟人的操作均可记录在任务日志上，方便教师复盘使用。 （3）评估报告内容包括模拟人的生命体征参数、学员操作记录、操作视频录像、监护仪界面回放。评估这些内容时，在时间上能够完全一一对应。时间显示上带有秒表功能。 （4）系统要带有视频监控系统，并且能与模拟人控制软件相兼容。 （5）正在运行的评估报告可快进、倒退和保存。 （6）独立的评估文件可在Windows 7pro或以上作业系统及装有评估报告查看器软件的计算机中打开。 （7）独立的评估文件需为学员提供导师的反馈内容。这文件可在模拟培训进行期间或完毕后让导师加上适当的评语 （8）评估报告系统可储存和打印，也可作为一个影像资料，用于动态教学和考核依据。 十、其它 1、自动眨眼，有慢、正常、快三种速度模式，可以调节。 2、眼睛状态可调节，有开、闭和半开三种状态模式。 3、瞳孔自动对光反射，可调同步或非同步反射。 4、对光反射时可调正常及缓慢的反应速度。 5、可自动模拟出神经损伤下瞳孔不等大的状况。 6、眼部活动功能可透过感应器将数据传送至日志中。 7、眼部功能在运作期间不会发出任何噪音。 8、可出现抽搐。 9、需有内置流血控制系统，可在全身多处模拟出血，并可根据伤口的部位和大小调节出血量与出血速度，生命体征可随失血的严重程度和治疗情况自动变化。 10、尿量可随病情变化和治疗作用自动调节。 11、系统可控制尿量输出，流量可调节,可练习Foley导管插入术。 12、系统需有内置模拟分泌物储藏装置，且软件具有分泌物控制平台，可真实模拟汗液、眼泪、口水、口吐白沫、鼻涕等，使其分别随病情变化需要自动从模拟人额头、眼角、鼻侧、嘴角、耳朵等部位流出。 13、可模拟不同程度紫绀，紫绀的严重程度与血氧饱和度读数相一致。 14、可听诊肠鸣音(4个区域)：多个听诊位置，每个位置听诊音可分别独立调节。 15、额头出汗（出汗）应透过逼真，不明显的毛孔显示出来。 16、操作者与模拟人之间可实现言语交流（配有无线通话装置）。 17、可透过系统预设或用户自定的语音档案模仿病人的声音。 18、可实时显示十二导联心电图。 19、系统须带有X光片。 ▲20、原厂在中国大陆设有分支机构，可提供原厂售后（需提供相关证明材料）。 20、系统会包括以下认证证书: CE、FCC、UL 、 CSA、HMR等证书 ▲21、模拟病人需包含至少2套美国护理大联盟NLN病例，病例为中文 ▲21.1第一套病例至少包括以下病例： 21.1.1 外科护理核心病例 下肢骨折－基础评估 术前肠梗阻－精神需求 子宫切除术后－管理呕吐 结肠部分切除术后－预防呼吸并发证 髋部关节成形术后－输血 21.1.2 外科并发症护理病例 小腿骨折－间隔综合征 术前肠梗阻－液体和电解质失去平衡 子宫切除术后－阿片类中毒 结肠部分切除术后－肺栓塞 髋部关节成形术后－输血反应 21.1.3 护理核心病例 急性喉咙疼痛－轻度的抗生素反应 轻度的哮喘 慢阻肺－吸氧治疗 心绞痛－冠心病 糖尿病胰岛素管理 21.1.4 并发症护理病例， 肺炎－严重抗生素反应 急性严重哮喘 慢阻肺－自发性气胸 急性心肌梗死 糖尿病低血糖症 ▲21.2 第二套病例至少包含十个核心及十个复杂的病例，要求其难度比第一版高，给予护理学生新挑战及诊断奇难杂症的临床实践机会。医疗病例包括镰状细胞性贫血、起搏器/除颤仪故障、肾脏衰竭及急性严重胰炎等。模拟病例乎合2007美国全国联合委员会注册护士执照考试”(National Council Licensure Examination for Registered Nurses, NCLEX-RN)的测验模式，并适合在任何护理课程中使用。护理模拟病例根据不同的医疗环境而设计，包括：急诊、重症、病房、内科、外科等 21.2.1模拟病例一：脊髓损伤（Brandon Sharp） 核心病例：皮肤完整 复杂病例：自主性反射异常 21.2.2模拟病例二：大脑血管意外（William Edwards） 核心病例：呼吸 复杂病例：急性缺血中风 21.2.3模拟病例三：起博器 (Liling Sung) 核心病例：无俘获 复杂病例：埋藏式自动心律除颤器失灵 21.2.4模拟病例四：充血性心脏衰竭(Charles Jones) 核心病例：药物治疗 复杂病例：严重输液过量 模拟病例五：镰状细胞性贫血(Tony Wallace) 核心病例：恶化及痛楚管理 复杂病例：急性胸部综合症 21.2.6模拟病例六：肾功能不全（Bobby Davis） 核心病例：肾状结肠治理 复杂病例：急性肾受损 21.2.7模拟病例七：胃肠出血 (Valerie Jones) 核心病例：稳定 复杂病例：不稳定 21.2.8模拟病例八 胰脏炎（Maria Gonzales） 核心病例：轻微 复杂病例：严重 21.2.9模拟病例九：臂部骨折 (Ruth Livington) 核心病例：活动不便 复杂病例：意识改变 复杂病例：末期疾病 21.2.10模拟病例十：肝硬变（Dale Mayman） 核心病例：慢性病处理 | 4 |
| 2 | 超声检查训练模型（腹部、乳腺、女性盆腔和胎儿超声诊断系统）（允许进口产品参与投标） | 本模型为专业进行超声示范教学、影像教学、考核以及真实超声医疗设备检测使用的超声模型系统。 ★超声教学模型系列匹配现有市场上所有的真实临床用超声设备，具有与真实超声设备联合使用的特性。无需软件，即可在真实超声设备上成像。 一、腹部病变超声检查模型 1、内置各种内脏器官常见病变，与在真人下获得的图像高度相似。 2、模型外观：亚洲成年男性腹部模型，无头颈部、无四肢。 3、重量：为成年人腹部，约12kg-13kg重量。 4、材质外观：聚氨酯制作，为非常见模型的外皮皮肤设计。视觉上可直观看到内置模型的白色肋骨以及内置的各种脏器、肌肉为棕色半透明状皮肤组织颜色，与白色肋骨具有明显色差以识别解剖结构。模型内部具有完整的白色肋骨、肝脏、脾脏、双侧肾脏、胰腺、胆囊等结构。 5、★含有六种及以上病变，包括：（1）胆结石，（2）肝脏病变（囊性，实性），（3）胰腺癌，（4）脾脏病变，（5） 双侧肾脏病变，（6）左侧肾上腺肿瘤。 二、胎儿超声检查模型 1、模体内包含胎龄约23周的胎儿一个，模拟真实胎儿解剖及尺寸，可供二维及三维探头扫查。胎位可以通过旋转，或者翻转腹部的模块的进行更改。 2、模型外观：成年女性腹部模型，无头颈部、无四肢。内部具有可拿出的腹部、含真实待产约23周的胎儿、胎盘、脐带、羊水等。胎儿模型具有：骨骼、脑（透明隔膜再现）、肺部、心脏（2心房2心室再现）、肝脏、脾脏、肾脏、胃、膀胱、腹部大动脉（与心脏连接）、、，脐带静脉、脐带动脉、外器官（男性）、四肢等。 3、重量：为亚洲成年女性孕妇部，约6kg重量。 4、材质外观：聚氨酯制作；脏器以及内置骨骼、胎盘均有不同颜色标记。 5、★精确的解剖学结构，与实际外形和大小高度匹配的内脏器官。胎儿模型具有：骨骼、脑（透明隔膜再现）、肺部，心脏（2心房2心室再现）、肝脏、脾脏、肾脏、胃、膀胱、腹部大动脉（与心脏连接）、脐带静脉、脐带动脉、外器官（男性）、四肢。可直接使用真实的临床用超声诊断仪进行检查，并具有真实的超声波回声与衰变系数，能够通过超声设备显示模型脏器的影像。 6、★配备新生儿脑积水模型具有解剖结构包括：颅骨、前囟门 后囟门、大脑结构、异常增大的的侧脑室，匹配临床真实的超声诊断仪对新生儿头部模型进行矢状面、冠状面和横向平面上的超声波扫描，可检查出新生儿因脑部积水造成颅内压改变的颅骨形状。 7、超声波检测特性： 由对超声波衰减系数近似于人体的材料制作而成。在B型超声图像中显示出背景中的细微点状回声。在基本材料中嵌入各种高精度的反射体。 （1）声速 1440—1540m/s(25℃) （2）声衰减 0.5-1.0dB/cm MHZ （3）轴向分辨率 角度分辨率 三、乳腺超声检查模型 1、本模型为亚洲成人单侧乳房，无皮肤设计，视觉上可直观看到内部组织结构的颜色渐变，可观察到内部皮下脂肪、腺体组织、乳腺导管、Cooper’s 韧带、腺体后脂肪层、肋骨、锁骨、胸大肌、腋下淋巴结等结构。 2、模型内包含的至少5种病变模块： （1）乳腺导管扩张、（2）良性肿瘤、（3）恶性肿瘤、（4）囊肿、（5）淋巴结。 3、使用对超声波衰减系数近似于人体的材料制作而成，可使用临床上真实的各个品牌的超声仪器进行检查，在B型超声图像中显示出背景中的细微点状回声。在基本材料中嵌入各种高精度的反射体。 4、声速 1440—1540m/s(25℃);声衰减 0.5-1.0dB/cm MHz。 四、女性盆腔与经阴道超声检查模型 1、模型在进行超声检查时获得的图像与真人高度相似。 2、模型外观：亚洲成年女性大小比例的臀部检查训练模型，模型为腹部到大腿根部的位置，按照标准双腿弯曲的体位。 3、材质外观:模型的外皮皮肤视觉上可直观看到女性外阴解剖结构，检查模块可拆卸进行内部结构示教，模块内部为半透明材质，可观察到相关内脏解剖结构。与亚洲成年女性实际外形和大小高度匹配的内脏器官，结构包括：子宫、子宫颈、阴道、卵巢、输卵管、膀胱、直肠、骨盆。 4、模型可进行经阴道内和经皮超声波检查来获取图像。 五、3D超声教学系统（投标现场需进行系统演示） 1、系统具有临床常用的几大病例教学模块，包括：心脏模块、腹主动脉模块、右上腹模块、左上腹模块、产科模块等。 2、具有数种不同语言版本，含中、英文版本，可在使用过程中任意设置。 3、在每种教学模块中，均具有病例背景描述、具有真实的患者视频、语音以及文字描述。 4、在每种教学模块中，均具有每种3D模拟患者呈现出的动态的变化体位变化动画以及能够通过可调节的通透视窗功能、以任意程度的半透明方式展示骨骼、动脉、心脏、神经、脏器等解剖结构，并可动态通过逼真的3D模拟患者实现。 5、针对教学使用。可详细描述超声探头使用的详细内容、以3D动画方式展示患者体位、探头位置、指针位置、凝胶使用、呼吸的影像以及伪影的教学。所有教学均采用逼真的3D模拟患者的动态变化、配合文字教学展示。 6、★能够以逼真的3D动态动画教学的方式、对模拟患者的解剖结构进行动态展示。如具有可标记的触诊、听诊功能以及区域标示。具有真实的各个脏器的解剖机构细分，每选择一种脏器结构均会产生出可对照的动画进行标记教学。 7、具有结构教学，外部解剖结构、肌肉、骨视觉通透变化控件、从透明到完整展示、能够以任意程度的通透组合方式进行三维的叠加教学展示。能够侧重视觉上的三维变化导致的教学重点明确突出。 8、每个模块中均具有自测功能、具有展示教学内容的题库、并可在正确选择答案后给出答案详细解释。 | 1 |
|  | 超声诊断仪 | 1、应用于腹部、心脏、小器官、妇产、泌尿、外周血管、新生儿、术中、介入等检查和诊断。 系统技术规格及概述：全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机,≥19寸高分辨率彩色液晶显示器,≥10.4寸高灵敏度防反光彩色触摸屏,控制面板可独立旋转、升降和前后推拉,数字波束增强器,多倍波束合成,探头接口≥4个,二维灰阶模式,谐波成像模式,M型模式,彩色M型模式,解剖M型模式 (≥2条取样线，提供证明图片),彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）,频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）,组织多普勒成像,负荷成像,自由臂三维成像,宽景成像（要求有探头可用，支持彩色宽景，扫描速度提示，提供证明图片）,空间复合成像,斑点抑制成像,频率复合成像,独立角度偏转,扩展成像（要求凸阵、线阵、容积探头可用，提供证明图片）,实时双幅对比成像,组织特异性成像,高分辨率血流成像,一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式）,全屏放大,局部放大（支持前端、后端放大）,常规测量软件包,全科测量软件包,自动产科测量，自动计算获得双顶径、头围、枕额径、股骨长、腹围等胎儿评估指标,自动NT测量;血管内中膜自动测量，可进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备专业的评估报告和历史回顾分析功能;支持组织多普勒成像：要求同时支持速度图、频谱、M型4种成像模式;组织多普勒定量分析;自动工作流;穿刺针增强技术;支持DICOM 3.0;原始数据处理，可处理参数B模式14种、M模式6种、彩色模式9种、PW模式13种;≥5个USB接口;支持手动触摸屏上注释;支持手动触摸屏上包络测量;体位图;自助超声教学系统，帮助医生更快掌握超声扫查的手法，实现标准化（提供图片证明）;焦点位置自动调节。随深度变化焦点位置自动优化，简化操作流程等功能。 2、常规测量：多普勒测量、自动频谱测量；全科测量包，自动生成报告。 3、检查存储和管理：≥500G硬盘、内置超声工作站、多种导出图像格式：静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像。 4、连通性要求：支持网络连接、DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告、视频/音频输入、输出、支持ECG。 5、技术参数及要求：探头接口≥4个已激活、通用探头接口；二维灰阶模式：数字化声束形成器、数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit、接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理、扫描线：每帧线密度≥230超声线、发射声束聚焦：发射≥8段、扫描频率：电子凸阵：超声频率 1.5-5.5 MHz、电子相控阵：超声频率1.5-5.0MHz、电子线阵：超声频率 5.0-13.0MHz、电子凸阵经阴道：3.0-11.0 MHz、预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件、最大显示深度:≥36cm（提供图片证明） 、最大帧率: ≥1000 帧/秒、TGC: ≥8段、LGC: ≥2段、二维灰阶：≥256、动态范围: ≥160（可视可调，提供图片证明）、增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100、伪彩图谱: ≥8种。 彩色多普勒成像：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等、显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW、取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)、最大帧率: ≥500 帧/秒、支持B/C 同宽。 频谱多普勒模式：包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒、显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等、显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等、最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）、最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）、取样容积:1.0-20mm 、偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)、零位移动：≥8 级、快速角度校正、支持频谱自动测量。 组织多普勒成像（包括组织速度图、M型、频谱成像4种模式，提供图片证明）。 配腹部探头，浅表探头，腔内探头，心脏探头，彩色超声工作站系统。 | 1 |
| 3 | 发电机 | 柴油发电机组(≥64KW)一套，机组由柴油机、三相交流无刷同步发电机、控制屏以及公共底盘等部件组成。机组所配套的发电柴油机用四冲程高速柴油机，其转速为1500r/min，启动方式为DC24V电启动。机组所配套的发电机为卧式、自励恒压、无刷交流同步发电机，无刷发电机采用旋转电枢式交流励磁发电机提供励磁功率，通过旋转整流器整流后提供给主发电机励磁绕组，该结构发电机电枢绕组与励磁绕组之间依靠旋转磁场传递功率。机组控制屏上安装机组的控制系统和空气开关，机组的保护功能是由控制系统实现的，机组负载的接通和断开通过空气开关实现。控制系统主要功能是监视机组的工作状态、测量机组柴油机运行的参数、报警保护、机组电参量的测量，能够显示机组的电压、频率、电流、转速、机油压力、冷却水温、运行时间等参数。机组控制屏内安装有蓄电池浮充电装置，通过机组/市电转换开关实现机组蓄电池的充电功能。符合柴油机发电机组通用技术条件(GB/T2820-90)的有关规定，所有产品均按ISO9001-2000规范生产。 发电机组参数及性能指标：额定功率≥64KW；额定电压≥400/230V；额定频率50Hz；额定电流≥115.47A；额定功率因数≥0.8(滞后)；相数及接法：三相四线；稳态电压偏差(%)≤±1%；瞬态电压偏差(%)：+20%～-15%；电压恢复时间(S)≤1；电压不平衡度(%)≤1；频率降(%)≤3%；稳态频率带(%)≤±0.25%；频率瞬态调整率(%)≤-7～+10%；频率稳定时间(S)≤1；电压波动率(%)≤±0.5；额定电压时线电压波形正弦性畸变率≤5%；燃油消耗率(g/kW.h)≤220；噪音(dB(A))≤70分贝（注：以机组为中心半径7米内）； ATS自动切换：≥200A，切换时间≤20秒；接地装置机组各部件与公共底盘之间通过接地线可靠连接，并在公共底盘上安装有接地螺栓； 柴油机技术参数及性能：额定功率≥71KW；额定转速≥1500r/min；型式：四冲程；进气方式：涡轮增压；气缸数≥4；排气量≥4L；燃油消耗率(g/kW.h)≤220；调速方式：电子调速；启动方式：DC24V电启动；冷却方式：闭式循环强制风扇水箱冷却。 配套全自动切换控制系统及发电机房在线式电源防雷箱。 含房间设计装修及配电柜、供电电缆等。 | 1 |
| 4 | 多关节等速力量测试训练系统(允许进口产品参与投标) | 1.可实现的测试和训练模式应包括：等速（向心／离心）、等长、等张（向心／离心）、持续被动运动（可进行完全被动或者主动助力式运动）、反应式离心等模式。 2、本体感觉测试功能，建立在1度/秒基础上。 3、可进行测试与训练的关节动作应包括：（1）踝关节―跖屈／背屈、内翻／外翻；（2）膝关节―内旋／外旋、屈／伸；（3）髋关节―外展／内收、屈曲／伸展、内旋／外旋；（4）肩关节―水平外展／水平内收、伸展／屈曲、自然位时内／外旋、外展90度内／外旋、对角线运动；(5)肘关节―伸展／屈曲；腕关节―尺偏／桡偏、屈曲／伸展；（6）前臂—旋前／旋后。 4.具有测试定位记忆功能，可手动控制将设定的所有数据参数进行存储，为相同测试模式的受测者提供测试参考，对已有测试记录的受测者在进行二次测试时提供相同指数的保证； 5、系统须具有强大的测试训练程序编辑功能，一组测试训练程序可由多个阶段组成，可根据不同测试训练模式，设定测试训练组数、组间间隔时间、测试持续时间、重复次数、重力补偿、关节名称、运动形式、运动速度、运动范围、运动力矩等参数。 6、每个运动阶段，系统界面实时反馈训练曲线及指标，同时配有实时数据分析表格和测试训练完成进展饼图，实时记录和自动保存测试结果；训练程序完成后可提供肌肉峰力矩、做功、耐力、功率、达到峰力矩的时间、角度、屈/伸比值、双侧同名肌的力量相差值、单位体重峰值力矩百分比等多种测试数据。 7、具有数据库备份和数据对比功能，可用于不同时间相同测试内容的数据比较、双侧关节数据比较、主动肌/拮抗肌数据比较。数据可传输至其它电脑进行保存和数据分析。 8、提供多种报告版本，适合客户不同需求：图形报告、综合报告（图形＋数据）、全面数据报告；用户可对报告自行添加注释和分析。专用的曲线分析功能，可查看每个角度的测试数据，可通过曲线分析，对动作质量进行精确分析，有助于发现潜在问题；可打印所有动作或者某一个动作的曲线图。 9、可提供训练进展报告，可以进行前后训练效果比较。配有等速热敏分析图谱模块，三维数据评估功能，方便阅读。 10、动力头可以在T字定位轨道上进行水平移动，移动范围0-90厘米。 11、动力头可以纵向倾斜，倾斜范围0-90度。 12、动力头功率：最大向心扭矩可达到680牛米，最大离心扭矩可达到540牛米；被动扭矩最低可达0.7牛米；等张力矩最低可达0.7牛米；最大向心速度可达到500度/秒，最大离心速度可达到300度/秒，被动速度最低可达到0.25度/秒。 13.电动座椅高度可以调整，调节范围0-35厘米可无极连续调节。靠背深度可以调整，调整范围0-15厘米可无极连续调节。座椅靠背倾角和头部靠垫可以调整，倾角调节范围0-85°，每15°可调。 14、电动座椅可以提升重量的最大负荷为430磅（约194公斤），电动座椅可以360°旋转。 15、 座椅前端可安装脚踏杠，可根据受试者大腿长度安装 16、 座椅两侧具有固定扶杆，辅助受试者抓握。 17、T字定位轨道上进行移动，移动范围0-90厘米，坚固耐用而且操作简便。 18、与肌电测试仪的同步控制：可将肌力信号转至表面肌电分析软件中，所测肌肉的肌力及表面肌电信号在同一界面同步显示。 19、提供标准测试和训练模板，标准化的评估测试，让治疗师操作更加简便有效，也可以根据不同患者需求人工定义新的测试和训练模板 20、配有操作过程演示视频和挂图 | 1 |
| 5 | 脊柱测试评价训练系统(允许进口产品参与投标) | 可完成脊柱的背伸、侧屈、旋转、前屈、颈椎功能测试评价及训练功能（即5套子系统，分别有5套装置）： 主要技术参数： - 分别可进行等长、等张两种运动模式的腰部背伸、侧屈、旋转、前屈、颈椎力量测试和训练 2）分别可进行腰部背伸、侧屈、前屈、旋转、颈椎活动范围的测试 3）配有快速开始(quick start)和力量训练(power training)两种模式，可以不使用IC卡直接进行视觉生物反馈力量训练 4）配有压力感应器，可以精确测量等长最大力量，精确度为0.1牛顿米 5）配有位移感应器，可以精确测量活动范围，精确度为1度 6）配有超声波探测器，系统可自动感应、显示和记录训练重量 7）同时具备等长最大力量和等张理论最大力量测试模式，可根据患者自身情况选择测试方式，保证患者的安全 8）配有腰背肌肉力量数据库，系统可根据患者性别、体重提供正常参考值，并自动进行对比，自动生成测试报告，评价测试结果 - 系统可根据评测结果自动生成力量训练曲线和周期训练计划；根据曲线可以限制运动的速度、活动范围、次数、组数和间歇时间 10）具有正旋训练曲线，可根据患者需要提供训练，通过描记曲线进行的视觉生物反馈力量训练提供了训练的有效性、安全性和科学性 11）训练计划中的运动模式、重量、训练组数和次数、间歇时间可根据患者个体情况手动调节 12）可对同一患者在不同时间的测试和训练结果进行对比分析 13）配有彩色触摸屏，显示患者信息、训练设置和训练曲线 14）患者信息记录在IC卡上，通过彩色触摸屏的IC卡读卡器读取患者信息，控制过程和记录训练结果 15）IC卡可同时控制力量训练系列设备和耐力训练系列设备 16）设备与中央控制台通过有线网络连接，保证了数据共享传输的安全性 17）局域网实时监控工作站 背伸阻力杆高度、脚支撑杆和膝关节固定垫位置无级调节，带有刻度指示 18）腰部屈伸的起始角度10度一档调节，带有刻度指示 19）可通过激光定位腰部转动中心，保证测试的安全性和准确性 20)所有患者的定位数值可在电脑中进行记录 21）重量块配有前后玻璃挡板，保证使用中的安全 22）坐在座椅上就可调节各个姿势固定装置和配重 | 1 |
| 6 | 脉象模拟训练考评系统（学生机） | 一、功能描述 1.模拟28种人体常见脉象: 浮脉类：浮脉，洪脉，濡脉，散脉，芤脉，革脉。 沉脉类：沉脉，伏脉，劳脉，弱脉。 迟脉类：迟脉，缓脉，涩脉，结脉。 数脉类：数脉，促脉，疾脉，动脉。 虚脉类：虚脉，微脉，细脉，代脉，短脉。 实脉类：实脉，滑脉，紧脉，长脉，弦脉。 2.集浮取、中取、沉取三种于一身； 3.可调整并存储脉象的脉幅和脉压值； 4.屏幕脉图实时显示时，屏幕上的脉博波与脉象完全同步，操作界面方便、简单。 二、网络化交互式教学与考核 1.具备与教师机联网网络教学、模拟训练及考核功能。解除联机状态，可自行各脉象设定进行自我训练； 2.具有训练模式、综合测试、考试模式 三、基本配置清单： 1.脉象模拟训练考评系统 （学生机）： 1套 2.液晶屏： 1个 | 10 |
| 7 | 中医经络腧穴解剖教学平台 | 一、产品应为在一个可触控操作的平台上显示三维虚拟人体，该虚拟人体由4000种以上的解剖结构及经络腧穴组成，可实现翻转、拆分，显隐等功能，并包含设置经络循行、腧穴定位、分部取穴、经穴解剖多种教学功能，贴合中医教学需求。 1、硬件配置：操作平台、金属架构、多点红外触控屏、高端图形工作站、接口（USB3.0/USB2.0，DVI，网线接口，电源开关）无线鼠标键盘、中医经络腧穴解剖人软件。 2、功能配置：投标产品应具备经络循行、腧穴定位、分部取穴、经穴解剖多种教学功能。 3、产品为台车式可推动 4、产品显示虚拟人体应可显示完整全身解剖结构。 5、产品的触控屏平台支持电动最大90度垂直角度翻转。能实现立式展示与平台操作，触控屏处于立式展示时，屏幕可横向旋转，便于用户使用。 二、设备技术性要求 产品显示器尺寸为整块≥58寸屏幕 电源内置220v 分辨率≥3840X1080比例≥32：9 色彩≥10.7亿 最高亮度≥700 cd/㎡ 相应时间≤9.5MS MTBF >50000小时 亮度稳定系统 接口USB3.0≥1 USB2.0≥3 RJ45≥1 认证 CCC尺寸：≥151X48.5X80cm 三、产品功能性要求 1、系统功能： 1）具备多点红外触控智能屏幕。 2）具备三维图像技术可根据所需旋转方式 ，可自定义旋转中心，能提供横断面、矢状位、冠状位三种视角来观察人体精细结构，模拟标准人体大小。可根据需要选择只显示某个或同时显示多个系统、部位、结构、经络。 3）提供多种操作控制功能，可逐层渐隐、拆分、还原、放大缩小、结构锁定。具有截屏、画笔、书签，多媒体等多种辅助教学功能。 2、教学功能： 1) 经络解剖人以人类脏腑经络系统标准结构为最小结构单位绘制，含≥18个系统（经络、针灸穴位、骨学、皮肤、动脉、呼吸系统、中枢神经、消化系统、内分泌系统、男性生殖系统、心、关节学、淋巴管道、淋巴器官、肌学、腹膜、泌尿系统、视器），≥115个部位，≥4000个模型，可任意组合显示。 2) 可提供所有组织结构的文字说明介绍。并提供相关的语音播报。 3) 可提供人体解剖功能，可将人体结构逐层剥离，观察内部组织、器官的层次立体结构。 4) 系统应包括正常状态、选定组织状态、锁定组织状态、透明组织状态、隐藏组织状态。模型透明度可任意调节（5—100）。 5) 应能提供穴位得气位置三维仿真、包含≥410个穴位，穴位位置以最新国标为准，立体展示针灸三维得气区域。 6) 应能提供人体全身左右24条经脉以及任督二脉，穴位与经络以点线方式结合，阴经阳经分别以不同颜色进行展示。 7) 应能提供≥410个穴位的文字注解信息，包括左右全部穴位的信息，包括主治、定位、解剖操作。应能提供人体体表穴位点的球状展示，包括全身≥700个穴位。 8) 应具有经络描画练习功能，系统可自动评判，给出正确的经络循行答案。考核模式可记录经络描画路径，并支持动态回放用户描绘结果。 9) 可提供三维模型识别练习，教师可进行试题的添加、编辑以及删除。 10) 应具有画笔功能。画笔颜色、粗细可调节并提供橡皮擦功能，支持一键清屏。可将涂鸦数据进行截屏保存。 11) 系统提供≥21个危险穴位的穴位解剖练习与考核，可通过模拟解剖过程，观察该腧穴周围组织的分布。包括神经、动脉、静脉、肌肉以及关键脏器等。 12) 具有逐层渐隐功能，用于观察人体组织的宏观解剖结构。 13) 可提供≥107个取穴练习功能，在虚拟人体上取穴，系统根据取穴位置自动评分。 14) 可根据≥三种辅助方式进行取穴练习。 15) 可提供≥30个骨度分寸取穴标尺。 16) 可提供在整个人体的局部区域显隐功能（头部、上肢、下肢、胸腹部）。 17) 可提人体体表标志信息（胸锁乳突肌、锁骨、发际线、大椎、腰眼、肩胛骨、肘横纹、腕横纹等）。 18) 提供图片题练习功能，教师可导入外部图片进行试题的添加、编辑以及删除。 | 1 |